Практическая работа № 6

Тема: Пружинные манометры

Цель работы: Изучить назначение, конструкцию и принцип работы пружинных манометров

Принцип действия деформационных средств измерений (например, пружинного манометра) основан на уравновешивании силы, создаваемой давлением контролируемой среды на чувствительный элемент (одновитковые и многовитковые трубчатые пружины, упругие мембраны, сильфоны) силами упругих деформаций различного рода упругих элементов.

Эта деформация в виде линейных или угловых перемещений передается регистрирующему устройству или преобразуется в электрический сигнал для дистанционной передачи.

Пружинными называются приборы, в которых измеряемое давление уравновешивается силами упругости пружины, деформация которой служит мерой давления.

Благодаря простоте конструкции и удобству пользования пружинные приборы получили широкое применение в технике.

К этой группе относятся разнообразные приборы, отличающиеся по виду пружин.

В качестве чувствительных элементов используют:

- одновитковые трубчатые пружины,

- многовитковые трубчатые пружины,

- упругие мембраны, упругие

- мембранные коробки,

- двойные упругие мембранные коробки

- пружинно-мембранные с гибкой мембраной

- сильфонные и пружинно-сильфонные

Манометры с трубчатой пружиной

Трубчатые пружины представляют собой кругообразно согнутые трубки с овальным поперечным сечением.

Принцип работы манометра. Давление измеряемой среды воздействует на внутреннюю сторону этой трубки, в результате чего овальное поперечное сечение принимает почти круглую форму.  В результате искривления пружинной трубки возникают напряжения в кольцах трубки, которые разгибают пружину. Свободный конец пружины выполняет движение, пропорциональное величине давления. Движение передается посредством стрелочного механизма на шкалу.

Для измерений давления до 60 или 100 кгс/см2 применяются, как правило, согнутые с углом витка около 270°, кругообразные пружины.

Для измерений давления с более высокими значениями используются пружины с несколькими лежащими друг над другом витками и одинаковым витковым диаметром (винтовая пружина) или со спиралеобразными витками, лежащими в одной плоскости (плоская спиральная пружина).

Рис. 1. Схема манометра с трубкой Бурдона

Манометры с пластинчатой пружиной

Пластинчатые пружины представляют собой тонкие гофрированные мембраны кругообразной формы, которые зажимаются или привариваются по краю между двумя фланцами и вступают в соприкосновение с измеряемой средой только, с одной стороны.

Принцип работы. Вызванный в результате такого соприкосновения прогиб пропорционален величине давления. Движение передается посредством стрелочного механизма на шкалу.

Преимущества и недостатки. Пластинчатые пружины обладают сравнительно высоким перестановочным усилием. В результате кольцеобразного крепления пластинчатые пружины менее восприимчивы к вибрациям по сравнению с трубчатыми пружинами, однако погрешность показаний при изменениях температуры у них больше.

Благодаря опорам для мембран достигается повышенная стойкость к перегрузкам. Покрытия или фольга, наносимые на поверхность пластинчатых пружин, обеспечивают защиту от агрессивных измеряемых сред. Широкие соединительные отверстия или открытые соединительные фланцы, а также возможности по промывке делают пластинчатые пружины, особенно пригодными при работе с высоковязкими, загрязненными или кристаллизующимися веществами.

Рис. 2. Схема манометра с пластинчатой пружиной

Манометры с коробчатой пружиной

Принцип работы. Давление измеряемой среды воздействует на внутреннюю сторону коробки, состоящей из двух кругообразных, гофрированных, герметично прилегающих друг к другу мембран. Возникающее под давлением поступательное движение пропорционально величине давления. Движение передается на шкалу с помощью стрелочного механизма.

Манометры с коробчатой пружиной рекомендуются для измерения давления газообразных сред. Защита от перегрузки возможна только в определенных границах. Для повышения чувствительности в манометре может устанавливаться ряд коробчатых пружин («пакет» коробчатых пружин).

Рис. 3. Схема манометра с коробчатой пружиной

Контрольные вопросы:

- Принцип действия деформационных средств измерений.

- Пружинные приборы – это….

- Что используют в качестве чувствительного элемента в  манометрах?

- Что представляют собой трубчатые пружины?

- Принцип работы манометры с трубчатой пружиной.

- Зарисовать схему манометра с трубкой Бурдона и рассказать его конструкцию.

- Что представляют собой пластинчатые пружины. Принцип работы. Преимущества и недостатки. Рассказать конструкцию манометра с пластинчатой пружиной.

- Принцип работы манометра с коробчатой пружиной.  Рассказать конструкцию манометра с коробчатой пружиной.

Схема манометра с трубкой Бурдона

Схема манометра с пластинчатой пружиной

Схема манометра с коробчатой пружиной